## Digoxin Test vs. Digoxin Ref.

Pass/Fail is determined based on the allowable error, which is defined as the following.

< 2: ± 0.2 nmol/L

≥ 2: ±10%

The Reference Method (X) is: Digoxin Ref.

The Test Method (Y) is: Digoxin Test

### Distribution of Measurements:

| Variable | N | Mean ± SEM | Mean | SEM | SD | Min | Median | Max | %CV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digoxin Ref. | 25 | 1.40+/-0.09 | 1.39588 | 0.091424 | 0.457122 | 0.534 | 1.233 | 2.315 | 32.75 |
| Digoxin Test | 25 | 1.37+/-0.09 | 1.36692 | 0.087456 | 0.437281 | 0.599 | 1.238 | 2.265 | 31.99 |
| Y-X | 25 | -0.029+/-0.008 | -0.02896 | 0.007819 | 0.039093 | -0.098 | -0.028 | 0.065 | -134.99 |
| %(Y-X)/X | 25 | -1.6+/-0.7 | -1.60776 | 0.749668 | 3.748341 | -8.298 | -2.16 | 12.172 | -233.14 |

### Regression & Bias Analysis

Regression is based on Deming method, assuming equal variance of both methods.

Comparison of Paired Measurements

| Sample ID | Digoxin Ref. | Digoxin Test | Y-X | %(Y-X)/X | Pass/Fail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0.534 | 0.599 | 0.065 | 12.172 | pass |
| 8 | 0.74 | 0.729 | -0.011 | -1.486 | pass |
| 22 | 0.994 | 1.004 | 0.01 | 1.006 | pass |
| 12 | 0.994 | 1.004 | 0.01 | 1.006 | pass |
| 20 | 1.037 | 1.041 | 0.004 | 0.386 | pass |
| 6 | 1.087 | 1.035 | -0.052 | -4.784 | pass |
| 2 | 1.089 | 1.043 | -0.046 | -4.224 | pass |
| 21 | 1.127 | 1.108 | -0.019 | -1.686 | pass |
| 11 | 1.127 | 1.108 | -0.019 | -1.686 | pass |
| 24 | 1.181 | 1.083 | -0.098 | -8.298 | pass |
| 5 | 1.185 | 1.157 | -0.028 | -2.363 | pass |
| 16 | 1.218 | 1.26 | 0.042 | 3.448 | pass |
| 1 | 1.233 | 1.208 | -0.025 | -2.028 | pass |
| 18 | 1.278 | 1.238 | -0.04 | -3.13 | pass |
| 15 | 1.362 | 1.298 | -0.064 | -4.699 | pass |
| 13 | 1.525 | 1.474 | -0.051 | -3.344 | pass |
| 19 | 1.572 | 1.547 | -0.025 | -1.59 | pass |
| 7 | 1.701 | 1.719 | 0.018 | 1.058 | pass |
| 25 | 1.751 | 1.679 | -0.072 | -4.112 | pass |
| 3 | 1.754 | 1.705 | -0.049 | -2.794 | pass |
| 17 | 1.808 | 1.793 | -0.015 | -0.83 | pass |
| 23 | 2.028 | 1.94 | -0.088 | -4.339 | pass |
| 14 | 2.06 | 1.991 | -0.069 | -3.35 | pass |
| 10 | 2.197 | 2.145 | -0.052 | -2.367 | pass |
| 4 | 2.315 | 2.265 | -0.05 | -2.16 | pass |

Difference Plots